大庆油田总医院医用超声雾化器采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：医用超声雾化器

数    量：2台

设备用途：干眼雾化治疗

2、预算金额：  22.4万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等

证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

- 技术参数要求：

1、电源：~220V±22V 50Hz± 1Hz

2、加热功率：700VA

3、超声振荡频率：2.0MHz ±10%

★4、雾化率：≧180ml/h；大功率雾化技术，出雾稳定雾量大，治疗感受更佳

★5、加热温度：85°C±10%，进步10°C，操作设置有语音提示；欧智温控技术，内置智能变频温控系统，无需外接加热、温控模块，设备稳定性好,治疗过程中实时监测，低于设置目标温度即可启动加热，控温准。

6、加热锅装水量：≥800ml

7、过滤网直径：≤75um，防止药渣进入机器内部，避免药渣堵塞引起的机器故障

8、正常工作时整机噪声：≤50dB（A计权）

9、治疗时间：5-60分钟，可调，进步5分钟，操作设置有语音提示；一键暂停功能，治疗过程中可一键暂停，恢复治疗点击雾化即可继续工作

10、低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机

11、连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时

12、等效提及粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%

13、中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24°C±2°C，相对湿度为61%±5%

14、机器尺寸：≥38cm*36cm*20cm；机器重量：≤5KG

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。